# CT影像质量保证检测标准研究制定

### 一、CT机影像质量保证检测标准的研究与制定（论文文献综述）

王新爱[1]（2020）在《2018年洛阳市CT机质量控制和放射防护检测分析》文中研究指明目的了解洛阳市2018年CT机性能指标状况及机房防护情况。方法随机抽取洛阳市各级医院51台CT机,对CT设备进行质量控制检测,同时对CT机房周围辐射水平进行检测,并对检测结果进行分析评价。结果本次CT机质量控制检测结果,10项指标均合格CT机44台,总合格率86.3%;其中一级医院CT机检测合格率90.0%,二级医院CT机检测合格率84.0%,三级医院CT机检测合格率83.3%,差异无统计学意义;从CT机排数统计,其中小于16排的CT机检测合格率89.5%,16排CT机检测合格率85.0%,64排及以上CT机检测合格率83.3%,差异无统计学意义;本次CT机质量控制检测的单项指标合格率均在90.0%以上;本次共检测CT机机房51间,其中50间机房合格,合格率97.9%。结论洛阳市2018年CT机机房防护效果状况良好,CT机性能指标有待进一步提高。

伍健[2]（2020）在《CT稳定性检测技术方案与实施的研究》文中进行了进一步梳理目的:研究CT设备稳定性检测规范中各检测项目评价标准及检测周期的合理性,探索适合自身医院CT设备的稳定性检测方案,为完善CT设备稳定性检测规范提供参考。方法:参考国家标准“X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范”和“X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范”,采用Catphan600模体,随机水模、DCT10笔形电离室、Barracuda X射线机多功能质量检测仪、头部剂量模体以及体部剂量模体等,对医院在用的5台CT设备和1台PET-CT设备进行为期10个月的检测,检测项目包括诊断床定位精度、定位光精度、扫描架倾斜精度、重建层厚偏差、CTDIw、CT值（水）、均匀性、噪声、高对比分辨力、低对比可探测能力、CT值线性及图像间一致性。分析各检测项目随使用时间的变化规律,以及各检测项目与设备档次、使用年限、工作负荷（扫描人次、曝光剂量和曝光时间）的相关性,制定不同CT设备各检测项目的检测周期及评价标准方案,拟定适合自身医院CT设备的稳定性检测方案,并为完善国家检测规范提供参考。结果:5台CT设备和1台PET-CT设备除偶然测量误差、主观测量失误和维修不及时外,各检测项目在10个月的检测中均符合评价标准,与设备档次及工作负荷无明显相关性,而使用年限较长设备的稳定性稍差。结论:在每天开机校准的前提下,医院CT设备的稳定性检测结果均能满足现有检测规范的要求,并结合检测数据和临床应用对CT设备稳定性检测的检测项目、检测周期、评价标准及检测要求提出了修改参考。

崔晶蕾,刘师竺,于喜坤,焦龙,张健,刘景鑫[3]（2019）在《CT成像质量控制检测规范的研究》文中进行了进一步梳理目的本研究通过对影响CT成像质量的主要性能参数和国内外CT检测标准规范进行总结归纳,形成了CT成像质量控制检测规范,有利于提升CT成像结果的精准性。方法使用不同CT检测模体对不同厂家、不同型号的CT设备进行检测,并根据相关检测分析结果,借鉴国内、外相关标准规范,广泛征求有关研究领域内的专家和CT生产企业的意见,提出修订GB 17589-2011《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》的建议。结果本研究建议CT成像的检测项目为诊断床定位精度、定位光精度、扫描架倾角精度、重建层厚偏差（s）、CTDIw、CT值（水）、均匀性、噪声、高对比分辨力、低对比可探测能力、CT值线性,提出了CT验收检测、状态检测和稳定性检测的具体检测项目及要求。结论通过执行CT质量控制检测标准规范可及时掌握设备运行状态、性能偏移并做出整改,保障了检查图像质量。

张劢[4]（2019）在《红外热成像在腰椎间盘突出症诊断中的应用》文中研究表明目的探讨红外热成像在门诊腰椎间盘突出症诊断中的应用效果。方法将我院收治的300例疑似腰椎间盘突出症患者作为本次研究的观察对象,对所有患者进行CT/MRI检查均确诊为腰椎间盘突出症,并对所有患者进行红外热成像检测。记录观察红外热成像表现以及红外热成像与CT/MRI检测符合的阳性率和阴性率。结果患者红外热成像图呈现出显着的不对称性。损伤部位图像色彩不匀,脊柱力线呈现间断且不完整;肢体两侧和臀部呈现明显热度不对称,呈现出局部片状高温或低温;腰骶部菱形窝表现为热度不对称。经红外热成像检测阳性274例,阴性26例,红外热成像检测与CT/MRI检测诊断的符合率为91.3%。结论采用红外热成像对腰椎间盘突出症进行诊断,可有效显示病变位置,其准确率高。

李广喜,王胜利[5]（2019）在《菏泽市198台医用CT机影像质量控制检测结果分析》文中研究指明目的对菏泽市198台医用CT机的性能及其影像质量问题进行分析,提高医用CT机影像质量和医疗诊断水平。方法依据国家标准对198台医用CT机进行质量控制检测,并对其定位光精度、剂量指数、均匀性、噪音、CT值、高对比分辨力、层厚偏差、低对比分辨力及床定位精度等检测结果进行分析。结果菏泽市198台医用CT机的质量控制检测合格率为78.2%,定位光精度合格率为95.4%,剂量指数合格率为85.2%,均匀性合格率为86.1%,CT值合格率为92.6%、高对比分辨力合格率为94.4%和96.3%,层厚偏差合格率为92.8%和90.1%、低对比分辨力合格率为88.9%及床定位精度合格率为98.1%。结论通过定期对医用CT机进行质量控制检测,可有效减少CT机故障发生,保障CT机正常运行,在保障CT机影像质量的同时尽可能减少患者的受照剂量,减轻对患者的伤害,提高医疗质量。

伍健,耿建华[6]（2018）在《CT设备质量控制的现状与展望》文中进行了进一步梳理随着X射线计算机断层成像（CT）应用的普及,CT设备在临床诊治中的作用不可或缺,而设备的质量控制是保障CT诊断质量与安全必备工作。然而,许多医疗机构对设备质量控制并未引起足够的重视,为此对国内外的CT质量控制工作进行调研综述,提出CT设备管理和使用的质量控制设想,以利于CT质量控制工作的顺利开展,更好地服务于临床。

李士正,楚彩芳,李庆新,彭阳,闫一杰[7]（2018）在《南阳市78台CT机质量控制检测与分析》文中指出目的通过对我市78台CT机影像质量控制检测抽查,了解该市CT机应用质量现状,根据存在问题探索其对策。方法按照GB/T 17589-2011《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》规定的性能检测指标对CT机进行检测和评价。结果在抽查的78台CT机中,10项指标全合格的64台,合格率达到82. 05%,有14台CT机存在不合格项。结论抽查的CT机总体性能状况良好,但放射诊疗机构质量控制淡漠是造成CT质量控制检测不合格的主要原因,放射诊疗机构应做好CT机采购过程的技术把关和使用过程中的预防性维修保养工作。

万芸希[8]（2017）在《苏州市33台CT机性能与防护现状调查与分析》文中研究说明目的:通过两家检测机构对苏州市33台CT机质量控制和机房辐射防护效果现状调查,了解苏州市医用CT机性能状况和机房的辐射防护情况;比较不同厂商生产的CT机质量控制水平存在的差异;比较不同检测机构在测量中存在的差异;探讨医用CT性能指标及机房周围辐射水平的影响因素;揭示在检测医用CT性能指标及机房周围辐射水平时存在的问题;为保障放射诊疗工作人员、患者和公众的健康权益提供技术支持;为加强放射诊疗工作的管理,保证医疗质量和医疗安全,提供依据。方法:依据《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》GB17589-2011、《X射线计算机断层摄影放射防护要求》GBZ165—2012、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002和《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013的方法和要求,把苏州市33台医用CT机的调查任务平分给两家检测机构,进行医用CT机现场调查,测量CT机房周围辐射水平和CT机的性能指标,收集CT机的相关信息。对测量数据进行分析和处理,研究CT机房周围的剂量分布,探讨医用CT性能指标及机房周围辐射水平的影响因素;揭示医用CT性能指标及机房周围辐射水平与其相关人员受照剂量的相关性;比较不同检测机构测量的一致性。结果:33家医院抽检的CT机房周围辐射水平,除3家医院CT机房周围部分区域（1间机房的控制室门30cm处、1间机房的防护门30cm处和1间机房的防护墙30cm处）超过国标控制目标值2.5μSv/h外,其他区域均符合国家标准要求,机房辐射防护合格率为91%。33家医院抽检的CT机11个性能指标均满足国家标准CT机的状态质量控制要求,合格率均为100%;如果按CT机验收标准要求,则重建层厚偏差、CT剂量指数（CTDI）、水的CT值、噪声、高对比分辨力和低对比可探测能力的合格率分别为79%、67%、91%、88%、85%和97%。不同厂家生产的CT机部分性能指标存在差异,在调查的SIEMENS、GE、PHILIPS和TOSHIBA四家厂商中,SIEMENS的诊断床定位精度最优;TOSHIBA的水的CT值和噪声最优。不同检测机构使用同型号的设备,检测结果具有可比性,否则检测结果存在一定的系统偏差。结论:①苏州市CT机房周围辐射剂量率基本上符合《X射线计算机断层摄影放射防护要求》GBZ165-2012控制目标值的要求和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中对工作人员和公众年有限剂量限值的要求;机房外围部分区域屏蔽不足,既有前期设计建造的缺陷,也有后期维护管理的缺失。②苏州市CT机质量控制水平符合《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》GB17589-2011的要求。③不同厂商生产的CT机部分质量控制水平存在明显的差异。④在部分性能检测指标数据方面,不同检测机构存在差异,主要原因是性能检测设备的一致性较差。

张小乐,宋想,田祝娟[9]（2015）在《贵阳市24台医用CT机质量控制检测结果分析》文中研究指明目的分析贵阳市部分医院CT机质量控制现状,为进一步加强医用CT机质量控制管理工作提供依据。方法依据国家标准（GB17589-2011）对贵阳市部分医院24台CT机进行质量控制检测,并对检测结果进行分析。结果首次检测结果合格率为87.5%,其中CTDIw（头部）值检测合格率为91.7%,CT值（水）、噪声、低对比可探测能力检测合格率均为87.5%,重建层厚偏差、均匀性、CT值线性检测合格率均为95.8%,其余参数合格率均为100%。经工程师现场调试后,CT机检测合格率达到100%。结论对各医院CT机定期进行质量控制检测,能有效保证CT机的安全运行,以确保在获得足够诊断信息的前提下尽可能地降低患者受照剂量。

廖秀峰,杨晓燕,何华[10]（2015）在《2013年乌鲁木齐地区部分CT机工作场所周围剂量当量率及质量控制检测》文中研究说明目的了解2013年乌鲁木齐地区部分医疗机构CT机工作场所周围剂量水平,并进行质量控制检测,为放射防护工作提供科学依据。方法对乌鲁木齐地区31台CT机进行质量控制检测,对CT机工作场所进行周围剂量当量率检测。结果 31台CT机工作场所周围剂量当量率检测合格率为96.77%,周围剂量当量率检测结果值为（0.19±0.17）μGy/h。质量控制检测合格率为93.55%,CTDIW的离散性最大,其后依次为重建层厚偏差、CT值（水）、均匀性、高对比分辨力、低对比可探测能力、定位光精度、噪声。结论所监测的31台CT机质量性能符合国家标准要求,影像质量符合临床诊断需求,CT机工作场所的屏蔽效果满足防护要求。

### 二、CT机影像质量保证检测标准的研究与制定（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、CT机影像质量保证检测标准的研究与制定（论文提纲范文）

#### （1）2018年洛阳市CT机质量控制和放射防护检测分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 分析对象

1.2 检测仪器

1.3 检测方法及评价依据

1.3.1 CT机质量控制检测

1.3.2 CT机机房周围辐射水平检测

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 CT机质量控制检测结果

2.1.1 不同等级医院CT机质量控制检测合格率比较

2.1.2 不同排数CT机质量控制检测合格率比较

2.1.3 CT机质量控制检测的单项指标合格率

2.2 CT机机房周围辐射水平检测结果

3 讨论

#### （2）CT稳定性检测技术方案与实施的研究（论文提纲范文）

缩略词

中文摘要

英文摘要

前言

资料与方法

结果

讨论

总结

参考文献

综述 CT设备质量控制的现状展望

1 CT质量控制的意义

2 CT质量控制的定义及内容

3 CT质量控制的现状及发展

4 展望

参考文献

个人简历

致谢

#### （3）CT成像质量控制检测规范的研究（论文提纲范文）

引言

1 国内外CT成像质量控制检测标准规范的现状

2 修订CT成像质量控制检测规范的探讨

2.1 制定规范时应考虑的技术指标

2.2《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》的修改建议

3 修订CT检测规范的几点讨论

3.1 关于CTDI

3.2 低对比度分辨力的量化统计法测量方法

3.3 关于层厚

#### （4）红外热成像在腰椎间盘突出症诊断中的应用（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.2 方法

1.3 观察指标

2 结果

2.1 红外热成像图像显示特点

2.2 红外热成像与CT/MRI检测的诊断符合率

3 讨论

#### （5）菏泽市198台医用CT机影像质量控制检测结果分析（论文提纲范文）

1 设备与方法

1.1 检测设备

1.2 检测方法和评价标准

1.3 检测条件

2 结果

3 讨论

#### （6）CT设备质量控制的现状与展望（论文提纲范文）

1 CT设备质量控制的意义

2 CT设备质量控制的定义及内容

2.1 质量控制定义

2.2 质量控制内容

3 CT设备质量控制的现状及发展

3.1 国外CT设备质量控制现状

3.2 国外CT设备质量控制发展状况

3.3 国内CT设备质量控制现状

3.4 国内CT设备质量控制发展状况

4 展望

4.1 CT设备质量控制常规化

4.2 CT设备质量控制标准化

4.3 CT设备质量控制系统化

4.4 CT设备质量控制远程化

4.5 CT设备质量控制具体化

4.6 CT设备质量控制智能化

#### （7）南阳市78台CT机质量控制检测与分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 受检设备

1.2 检测仪器

1.3 检测规范和评价依据[3]

1.4 检测内容

1.5 质量控制

2 结果

3 讨论

#### （8）苏州市33台CT机性能与防护现状调查与分析（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

1 引言

2 CT工作原理及辐射危害

2.1 CT工作原理

2.1.1 CT的结构

2.1.2 CT工作原理

2.1.3 CT的特点

2.1.4 CT发展和类型

2.2 辐射危害

2.2.1 辐射生物效应

2.2.2 辐射损伤

3 调查方案

3.1 研究现状

3.2 调查依据

3.3 研究方案

4 调查方法

4.1 医用CT机房的周围辐射当量剂量率检测方法

4.1.1 适用范围

4.1.2 引用文件

4.1.3 检测仪器

4.1.4 检测指标

4.1.5 CT机房防护检测规范

4.1.6 监测记录

4.1.7 编制报告

4.2 医用CT机性能检测方法

4.2.1 适用范围

4.2.2 引用文件

4.2.3 检测仪器

4.2.4 检测指标

4.2.5 CT机性能检测规范

4.2.6 监测记录

4.2.7 编制报告

5 调查结果与分析

5.1 医用CT机基本信息

5.2 医用CT诊断机房周围辐射剂量当量率检测结果

5.3 医用CT机性能检测结果

5.4 CT诊断机房不同区域周围辐射水平比较

5.4.1 操作位与观察窗辐射水平比较

5.4.2 控制室门与防护门辐射水平比较

5.4.3 防护门与屏蔽墙辐射水平比较

5.4.4 顶棚上方与地面下方辐射水平比较

5.5 不同生产商CT机性能指标比较

5.6 甲、乙两家检测机构的检测数据比较

5.6.1 两家检测机构测量的CT机性能指标值比较

5.6.2 两家检测机构CT诊断机房防护数据比较

6 讨论

6.1 苏州市33家医院CT机房周围辐射水平现状分析

6.2 苏州市33台CT机性能指标现状分析

6.3 不同厂商生产的CT机性能指标现状分析

6.4 两家检测机构检测数据的差异分析

7 结论和建议

7.1 结论

7.2 建议

8 参考文献

9 综述

参考文献

10 攻读硕士期间发表论文

11 附录

12 致谢

#### （9）贵阳市24台医用CT机质量控制检测结果分析（论文提纲范文）

1 方法与设备

1.1 检测方法和评价标准

1.2 检测设备

1.3 检测对象

1.4 检测条件

1.5 质量控制

2 检测结果

3 结果分析

3.1 机械性能

3.2 加权CT剂量指数 (CTDIw)

3.3 影像质量

4 讨论

#### （10）2013年乌鲁木齐地区部分CT机工作场所周围剂量当量率及质量控制检测（论文提纲范文）

1对象与方法

2结果

3讨论

### 四、CT机影像质量保证检测标准的研究与制定（论文参考文献）

- [1]2018年洛阳市CT机质量控制和放射防护检测分析[J]. 王新爱. 河南预防医学杂志, 2020(10)

- [2]CT稳定性检测技术方案与实施的研究[D]. 伍健. 北京协和医学院, 2020(05)

- [3]CT成像质量控制检测规范的研究[J]. 崔晶蕾,刘师竺,于喜坤,焦龙,张健,刘景鑫. 中国医疗设备, 2019(04)

- [4]红外热成像在腰椎间盘突出症诊断中的应用[J]. 张劢. 中国卫生标准管理, 2019(01)

- [5]菏泽市198台医用CT机影像质量控制检测结果分析[J]. 李广喜,王胜利. 中国卫生标准管理, 2019(01)

- [6]CT设备质量控制的现状与展望[J]. 伍健,耿建华. 中国医学装备, 2018(11)

- [7]南阳市78台CT机质量控制检测与分析[J]. 李士正,楚彩芳,李庆新,彭阳,闫一杰. 中国辐射卫生, 2018(05)

- [8]苏州市33台CT机性能与防护现状调查与分析[D]. 万芸希. 苏州大学, 2017(06)

- [9]贵阳市24台医用CT机质量控制检测结果分析[J]. 张小乐,宋想,田祝娟. 中国卫生产业, 2015(13)

- [10]2013年乌鲁木齐地区部分CT机工作场所周围剂量当量率及质量控制检测[J]. 廖秀峰,杨晓燕,何华. 职业与健康, 2015(10)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/0f0abe48a8f320239b8170ac.html